## CMC- Electricidad
Subcampo o producto | Actividad de laboratorio | Norma | Procedimiento | Rango | Incertidumbre | Instalaciones
Electricidad. Alta frecuencia. Atenuación | Atenuadores de pasos o continuamente variables con conector tipo N (para instrumentos con coeficiente de reflexión en entrada y salida inferior a 0,07​) | RF-PRC-5020-203-INTA | RF-PRC-5020-203-INTA | 0 dB ≤ A < 10 dB 10 MHz ≤ f ≤ 2 GHz 2 GHz< f ≤ 8 GHz 8 GHz< f ≤ 18 GHz 10 dB ≤ A ≤ 80 dB 10 MHz ≤ f ≤ 2 GHz 2 GHz< f ≤ 8 GHz 8 GHz< f ≤ 18 GHz | 0 dB ≤ A < 10 dB 0,02 dB a 0,03 dB 0,03 dB a 0,17 dB 0,14 dB a 0,39 dB 10 dB ≤ A ≤ 80 dB 0,02 dB a 0,06 dB 0,03 dB a 0,15 dB 0,13 dB a 0,31 dB | Campus INTA
Electricidad. Alta frecuencia. Atenuación | Atenuadores fijos con conector tipo N, acopladores divisores de potencia, dispositivos de más de dos puertas y cables con conector N (para instrumentos con coeficiente de reflexión en entrada y salida inferior a 0,06) | RF-PRC-5020-202-INTA | RF-PRC-5020-202-INTA | 0 dB ≤ A < 10 dB 10 MHz ≤ f ≤ 2 GHz 2 GHz < f ≤ 8 GHz 8 GHz < f ≤ 18 GHz 10 dB ≤ A ≤ 80 dB 10 MHz ≤ f ≤ 2 GHz 2 GHz < f ≤ 8 GHz 8 GHz < f ≤ 18 GHz | 0 dB ≤ A < 10 dB 0,014 dB a 0,04 dB 0,02 dB a 0,10 dB 0,07 dB a 0,24 dB 10 dB ≤ A ≤ 80 dB 0,02 dB a 0,06 dB 0,03 dB a 0,09 dB 0,07 dB a 0,18 dB | Campus INTA
Electricidad. Alta frecuencia. Factor de calibración | Sensores de bajo nivel con conector N (para instrumentos con coeficiente de reflexión inferior a 0,07​) | RF-PRC-7231-108-INTA | RF-PRC-7231-108-INTA | 1 mW nivel nominal 10 MHz ≤ f ≤ 100 MHz 100 MHz < f ≤ 18 GHz | 1 mW nivel nominal 1,4· 10-2 · FC a 1,6 · 10-2 · FC 1,7 · 10-2 · FC a 2,7 · 10-2 · FC | Campus INTA
Electricidad. Alta frecuencia. Factor de calibración | Sensores termopar con conector N (para instrumentos con coeficiente de reflexión inferior a 0,07​) | RF-PRC-7231-106-INTA | RF-PRC-7231-106-INTA | 1 mW nivel nominal 0,1 MHz ≤ f ≤ 3 MHz 10 MHz< f ≤ 100 MHz 10 MHz< f ≤ 18 GHz | 1 mW nivel nominal 1,3 · 10-2 · FC a 2,0 · 10-2 · FC 1,0 · 10-2 · FC a 1,3 · 10-2 · FC 1,1 · 10-2 · FC a 2,2 · 10-2 · FC | Campus INTA
Electricidad. Alta frecuencia. Factor de calibración | Thermistor mounts con conector N (para instrumentos con coeficiente de reflexión inferior a 0,05​) | RF-PRC-5020-104-INTA | RF-PRC-5020-104-INTA | 1 mW nivel nominal 10 MHz ≤ f ≤ 100 MHz 100 MHz < f ≤ 18 GHz | 1 mW nivel nominal 0,7· 10-2 · FC a 1,7 · 10-2 · FC 0,7 · 10-2 · FC a 2,3 · 10-2 · FC | Campus INTA
Electricidad. Alta frecuencia. Parámetros de transmisión S12 y S21 | Dispositivos de dos o más puertas, con conectores tipo N (para instrumentos con coeficiente de reflexión inferior a 0,04​) | RF-PRC-5020-502-INTA, RF-PRC-5020-205-INTA | RF-PRC-5020-502-INTA, RF-PRC-5020-205-INTA | 45 MHz ≤ A < 8 GHz 0 dB ≤ S < 20 dB 20 dB ≤ S < 50 dB 50 dB ≤ S ≤ 70 dB 8 GHz ≤ A< 12 GHz 0 dB ≤ S < 20 dB 20 dB ≤ S < 50 dB 50 dB ≤ S ≤ 70 dB 12 GHz ≤ A ≤ 18 GHz 0 dB ≤ S < 20 dB 20 dB ≤ S < 50 dB 50 dB ≤ S ≤ 70 dB | 45 MHz ≤ A < 8 GHz 0,020 dB a 0,036 dB 0,033 dB a 0,15 dB 0,084 dB a 1,6 dB 8 GHz ≤ A< 12 GHz 0,020 dB a 0,039 dB 0,033 dB a 0,096 dB 0,084 dB a 1,10 dB 12 GHz ≤ A ≤ 18 GHz 0,029 dB a 0,043 dB 0,039 dB a 0,097 dB 0,093 dB a 1,10 dB | Campus INTA
Electricidad. Alta frecuencia. Potencia | Generadores (para instrumentos con coeficiente de reflexión inferior a 0,04​) | RF-PRC-5020-101-INTA | RF-PRC-5020-101-INTA | Coaxial 100 kHz ≤ f ≤ 18 GHz 100 µW ≤ P ≤ 25 mW 50 MHz 0,5 mW ≤ P ≤ 1,5 mW | Coaxial 100 kHz ≤ f ≤ 18 GHz 0,5 · 10-2 · P a 3,4 · 10-2 · P 50 MHz 0,53 · 10-2 · P | Campus INTA
Electricidad. Alta frecuencia. Potencia | Generadores y medidores | RF-PRC-7231-112-INTA | RF-PRC-7231-112-INTA | Coaxial 50 Ω 10 mW a 80 W 80 MHz ≤ f ≤ 1 GHz | Coaxial 50 Ω 10 mW a 80 W 2,1 × 10-2 × P a 2,5 · 10-2 · P | Campus INTA
Electricidad. Alta frecuencia. Potencia | Generadores y sensores (para instrumentos con coeficiente de reflexión inferior a 0,03)​ | RF-PRC-5020-101-INTA | RF-PRC-5020-101-INTA | Coaxial 26,5 GHz ≤ f ≤ 40 GHz 100 µW ≤ P< 200 µW 200 µW ≤ P< 300 µW 300 µW ≤ P ≤ 20 mW P = 1 mW | Coaxial 26,5 GHz ≤ f ≤ 40 GHz 2,2· 10-2 · P a 3,0 · 10-2 · P 2,0 · 10-2 · P a 2,3 · 10-2 · P 1,6 · 10-2 · P a 2,1 · 10-2 · P 1,7 · 10-2 · P a 1,8 · 10-2 · P | Campus INTA
Electricidad. Alta frecuencia. Potencia | Generadores y sensores (para instrumentos con coeficiente de reflexión inferior a 0,16​) | RF-PRC-5020-101-INTA | RF-PRC-5020-101-INTA | Coaxial 18 GHz ≤ f ≤ 26,5 GHz 100 µW ≤ P< 200 µW 200 µW ≤ P< 300 µW 300 µW ≤ P ≤ 20 mW P = 1 mW | Coaxial 18 GHz ≤ f ≤ 26,5 GHz 2,0 · 10-2 · P a 3,0 · 10-2 · P 1,9 · 10-2 · P a 2,2 · 10-2 · P 1,5 · 10-2 · P a 2,0 · 10-2 · P 1,5 · 10-2 · P a 1,7 · 10-2 · P | Campus INTA
Electricidad. Alta frecuencia. Potencia | Generadores, medidores, amplificadores y filtros | RF-PRC-5020-101-INTA | RF-PRC-5020-101-INTA | Coaxial 50 Ω 10 mW a 2 W 100 kHz ≤ f ≤ 18 GHz 100 mW a 50 W 100 kHz ≤ f ≤ 1,2 GHz | Coaxial 50 Ω 10 mW a 2 W 1,2 · 10-2 · P a 4,0 · 10-2 · P 100 mW a 50 W 1,2 · 10-2 · P a 2,8 · 10-2 · P | Campus INTA
Electricidad. Alta frecuencia. Potencia | Generadores, medidores, amplificadores y filtros | RF-PRC-5020-101-INTA | RF-PRC-5020-101-INTA | Por sustitución FI (medidas absolutas) -127 dBm a 0 dBm 2,5 MHz ≤ f ≤ 1,3 GHz -100 dBm a 0 dBm 500 MHz ≤ f ≤ 18 GHz Por sustitución FI(medidas relativas) -127 dBm a 0 dBm 2,5 MHz ≤ f ≤ 1,3 GHz -100 dBm a 0 dBm 500 MHz ≤ f ≤ 18 GHz | Por sustitución FI (medidas absolutas) -127 dBm a 0 dBm 0,16 dB a 0,33 dB -100 dBm a 0 dBm 0,20 dB a 0,27 dB Por sustitución FI(medidas relativas) -127 dBm a 0 dBm 0,09 dB a 0,21 dB -100 dBm a 0 dBm 0,15 dB a 0,19 dB | Campus INTA
Electricidad. CC y Baja Frecuencia. Tensión CA | Generadores y medidores | EL-PRC-5020-503-INTA, AC-PRC-7233-002-INTA, EL-PRC-5020-904-INTA, EL-PRC-5020-914-INTA | EL-PRC-5020-503-INTA, AC-PRC-7233-002-INTA, EL-PRC-5020-904-INTA, EL-PRC-5020-914-INTA | Web CMYC | Web CMYC | Campus INTA
Electricidad. CC y Baja Frecuencia. Tensión CC | Patrones, generadores, medidores, indicadores y simuladores de temperatura, osciloscopios, fuentes de tensión continua y cargas electrónicas | DC-PRC-7233-001-INTA, DC-PRC-7233-004-INTA, DC-PRC-7233-005-INTA, DC-PRC-7233-006-INTA, DC-PRC-7233-007-INTA, DC-PRC-7233-008-INTA, DC-PRC-7233-009-INTA, SI-PRC-7233-002-INTA, EL-PRC-5020-910-INTA, EL-PRC-5020-909-INTA y EL-PRC-5020-904 | DC-PRC-7233-001-INTA, DC-PRC-7233-004-INTA, DC-PRC-7233-005-INTA, DC-PRC-7233-006-INTA, DC-PRC-7233-007-INTA, DC-PRC-7233-008-INTA, DC-PRC-7233-009-INTA, SI-PRC-7233-002-INTA, EL-PRC-5020-910-INTA, EL-PRC-5020-909-INTA y EL-PRC-5020-904 | U = 1 V U = 1,018 V U = 10 V Generadores 0,1 µV < U ≤ 100 µV 100 µV < U ≤ 1 mV 1 mV < U < 10 mV 10 mV ≤ U< 100 mV 100 mV ≤ U ≤ 10 V 10 V < U ≤ 1100 V Medidores 0,1 µV ≤ U< 1 mV 1 mV ≤ U< 10 mV 10 mV ≤ U< 100 mV 100 mV ≤ U ≤ 1 V 1 V< U ≤ 10 V 10 V< U ≤ 100 V | 2,0 · 10-7 · U 2,0 · 10-7 · U 5,0 · 10-8 · U Generadores 0,1 µV 0,2 µV 1,0 ·10-4 · U a 3,0 · 10-6 · U 3,0 ·10-6 · U a 1,0 · 10-6 · U 1,0 ·10-6 · U a 2,0 · 10-7 · U 2,0 ·10-6 U Medidores 0,1 µv 2,0 ·10-4 · U a 3,0 · 10-5 · U 3,0 ·10-5 · U a 3,0 · 10-6 · U 3,0 ·10-6 · U a 7,0 · 10-7 · U 7,0 ·10-7 · U a 4,0 · 10-7 · U 2,0 · 10-6 · U | Campus INTA
Electricidad. Alta frecuencia. Ancho de banda | Osciloscopios, analizadores de espectro y filtros (la incertidumbre expresada es relativa a la medida de tensión, la incertidumbre en frecuencia se obtendrá a partir de la incertidumbre de tensión y de la relación tensión-frecuencia en el punto de caída 3 dB)​ | PRF-PRC-5020-801-INTA | PRF-PRC-5020-801-INTA | BW ≤ 100 MHz 100 MHz < BW ≤ 550 MHz 550 MHz < BW ≤ 1000 MHz 1 GHz < BW ≤ 4 GHz 4 GHz < BW ≤ 8 GHz 8 GHz < BW ≤ 15 GHz 15 GHz < BW ≤ 22 GHz 22 GHz < BW ≤ 26 GHz | 1,9 · 10-1 · V 3,5 · 10-2 · V 4,7 · 10-2 · V 3,1 · 10-2 · V a 4,2 · 10-2 · V 3,1 · 10-2 · V a 5,9 · 10-2 · V 3,4 · 10-2 · V a 6,1 · 10-2 · V 3,6 · 10-2 · V a 6,2 · 10-2 · V 4,3 · 10-2 · V a 6,6 · 10-2 · V | Campus INTA
Electricidad. Alta frecuencia. Factor de antena | Antenas monopolo | Método interno basado en EN 55016-1-6 y ANSI c 63.5 | RF-PRC-5020-703-INTA | 9 kHz a 30 MHz | 0,97 dB | Campus INTA
Electricidad. Alta frecuencia. Factor de antena | Bicónica, bocina, bi-log y log-periódicas (LPDA) | Método interno basado en SAE ARP958 | RF-PRC-5020-702-INTA | 20 MHz a 40 GHz | 0,62 dB a 3,5 dB | Campus INTA
Electricidad. Alta frecuencia. Factor de antena | Bocinas, log-periódicas (LPDA)y cámaras completamente anecóicas (FAR) | Método interno basado en EN 55016-1-6 | RF-PRC-5020-704-INTA | 1 GHz a 18 GHz | 0,50 dB a 0,72 dB | Campus INTA
Electricidad. Alta frecuencia. Figura de ruido | Amplificadores con conector N o 3,5 mm | RF-PRO-7231-402-INTA | RF-PRO-7231-402-INTA | NF ≤ 16 dB50 MHz ≤ f ≤ 18 GHz | NF ≤ 16 dB 0,28 dB a 0,59 dB | Campus INTA
Electricidad. Alta frecuencia. Ganancia | Amplificadores con conector N o 3,5 mm | RF-PRO-7231-402-INTA | RF-PRO-7231-402-INTA | G ≤ 50 dB 50 MHz ≤ f ≤ 18 GHz | G ≤ 50 dB 0,27 dB a 0,59 dB | Campus INTA
Electricidad. Alta frecuencia. Modulación de amplitud | Generadores de señal y medidores de modulación (para medidas con una distorsión armónica total ≤ 1 %​) | SE-MPR-7236-004-INTA | SE-MPR-7236-004-INTA | 5 % ≤ m ≤ 80 % 0,05 MHz ≤ fp ≤ 0,15 MHz 0,03 kHz ≤ fm ≤ 3 kHz 5 % ≤ m ≤ 95 % 0,05 MHz ≤ fp ≤ 0,15 MHz 0,01 kHz ≤ fm ≤ 8 kHz 0,15 MHz ≤ fp ≤ 10 MHz 0,01 kHz ≤ fm ≤ 50 kHz 10 MHz ≤ fp ≤ 26,5 GHz 0,01 kHz ≤ fm ≤ 100 kHz 100 kHz < fm ≤ 200 kHz 10 % ≤ m ≤ 95 % 26,5 GHz < fp ≤ 50 GHz 0,01 kHz ≤ fm ≤ 100 kHz 100 kHz < fm ≤ 200 kHz | 5 % ≤ m ≤ 80 % 0,05 MHz ≤ fp ≤ 0,15 MHz 0,6 ·10-2 · m a 1,1 · 10-2 · m 5 % ≤ m ≤ 95 % 0,05 MHz ≤ fp ≤ 0,15 MHz 2,3 ·10-2 · m a 2,5 · 10-2 · m 0,15 MHz ≤ fp ≤ 10 MHz 0,6 ·10-2 · m a 5,9 · 10-2 · m 10 MHz ≤ fp ≤ 26,5 GHz 0,6 ·10-2 · m a 3,6 · 10-2 · m 5,8 ·10-2 · m a 5,9 · 10-2 · m 10 % ≤ m ≤ 95 % 26,5 GHz< fp ≤ 50 GHz 0,6 ·10-2 · m a 3,6 · 10-2 · m 5,8 ·10-2 · m a 5,9 · 10-2 · m | Campus INTA
Electricidad. Alta frecuencia. Modulación de frecuencia | Generadores de señal y medidores de modulación (para medidas con una distorsión armónica total ≤ 1 %​) | SE-MPR-7236-005-INTA | SE-MPR-7236-005-INTA | 1 kHz ≤ Δf ≤ 30 kHz 0,05 MHz ≤ fp ≤ 0,25 MHz 0,01 kHz ≤ fm ≤ 8 kHz 1 kHz ≤ Δf ≤ 150 kHz 0,25 MHz ≤ fp ≤ 10 MHz 0,01 kHz ≤ fm ≤ 50 kHz 1 kHz ≤ m ≤ 700 kHz 10 MHz ≤ fp ≤ 50 GHz 0,01 kHz ≤ fm ≤ 200 kHz | 1 kHz ≤ Δf ≤ 30 kHz 0,05 MHz ≤ fp ≤ 0,25 MHz 0,6 ·10-2 · Δf a 2,4 · 10-2 · Δf 1 kHz ≤ Δf ≤ 150 kHz 0,25 MHz ≤ fp ≤ 10 MHz 0,6 ·10-2 · Δf a 2,4 · 10-2 · Δf 1 kHz ≤ m ≤ 700 kHz 10 MHz ≤ fp ≤ 50 GHz 0,6 ·10-2 · Δf a 5,8 · 10-2 · Δf | Campus INTA
Electricidad. Alta frecuencia. Parámetros de reflexión S11 y S22 | Dispositivos activos y pasivos de una o varias puertas con conector tipo N | RF-PRC-7231-501-INTA | RF-PRC-7231-501-INTA | 0,1 MHz ≤ A ≤ 500 MHz 0,001 ≤ S < 0,5 0,5 ≤ S ≤ 1,0 | 0,1 MHz ≤ A ≤ 500 MHz 0,005 a 0,009 0,007 a 0,016 | Campus INTA
Electricidad. Alta frecuencia. Parámetros de reflexión S11 y S22 | Dispositivos activos y pasivos de una o varias puertas con conector: N macho, N hembra | RF-PRC-5020-502-INTA, RF-PRC-5020-205-INTA | RF-PRC-5020-502-INTA, RF-PRC-5020-205-INTA | 45 MHz ≤ A < 8 GHz 0,001 ≤ S < 0,1 0,1 ≤ S < 0,5 0,5 ≤ S ≤ 1,0 8 GHz ≤ A< 12 GHz 0,001 ≤ S < 0,1 0,1 ≤ S < 0,5 0,5 ≤ S ≤ 1,0 12 GHz ≤ A ≤ 18 GHz 0,001 ≤ S < 0,1 0,1 ≤ S < 0,5 0,5 ≤ S ≤ 1,0 | 45 MHz ≤ A < 8 GHz 0,009 a 0,010 0,009 a 0,016 0,013 a 0,032 8 GHz ≤ A< 12 GHz 0,009 a 0,015 0,009 a 0,020 0,013 a 0,036 12 GHz ≤ A ≤ 18 GHz 0,012 a 0,020 0,012 a 0,026 0,018 a 0,047 | Campus INTA
Electricidad. Alta frecuencia. Parámetros de reflexión S11 y S22 | Dispositivos activos y pasivos de una o varias puertas con conector: PC-7 mm | RF-PRC-5020-502-INTA, RF-PRC-5020-205-INTA | RF-PRC-5020-502-INTA, RF-PRC-5020-205-INTA | 45 MHz ≤ A < 8 GHz 0,001 ≤ S < 0,1 0,1 ≤ S < 0,5 0,5 ≤ S ≤ 1,0 8 GHz ≤ A< 12 GHz 0,001 ≤ S < 0,1 0,1 ≤ S < 0,5 0,5 ≤ S ≤ 1,0 12 GHz ≤ A ≤ 18 GHz 0,001 ≤ S < 0,1 0,1 ≤ S < 0,5 0,5 ≤ S ≤ 1,0 | 45 MHz ≤ A < 8 GHz 0,010 a 0,013 0,010 a 0,021 0,018 a 0,048 8 GHz ≤ A< 12 GHz 0,010 a 0,018 0,010 a 0,027 0,018 a 0,055 12 GHz ≤ A ≤ 18 GHz 0,016 a 0,019 0,017 a 0,028 0,025 a 0,056 | Campus INTA
Electricidad. Alta frecuencia. Parámetros de reflexión S11 y S22 | Dispositivos activos y pasivos de una o varias puertas con conectores PC 3,5 mm macho-hembra | RF-PRC-5020-502-INTA, RF-PRC-5020-205-INTA | RF-PRC-5020-502-INTA, RF-PRC-5020-205-INTA | 45 MHz ≤ A < 8 GHz 0,001 ≤ S < 0,1 0,1 ≤ S < 0,5 0,5 ≤ S ≤ 1,0 8 GHz ≤ A< 12 GHz 0,001 ≤ S < 0,1 0,1 ≤ S < 0,5 0,5 ≤ S ≤ 1,0 12 GHz ≤ A ≤ 18 GHz 0,001 ≤ S < 0,1 0,1 ≤ S < 0,5 0,5 ≤ S ≤ 1,0 | 45 MHz ≤ A < 8 GHz 0,009 a 0,016 0,009 a 0,021 0,013 a 0,037 8 GHz ≤ A< 12 GHz 0,007 a 0,012 0,007 a 0,016 0,009 a 0,030 12 GHz ≤ A ≤ 26,5 GHz 0,007 a 0,029 0,007 a 0,036 0,009 a 0,060 | Campus INTA
Electricidad. Alta frecuencia. Parámetros de transmisión S12 y S21 | Dispositivos de dos o más puertas con conectores tipo N | RF-PRC-7231-501-INTA | RF-PRC-7231-501-INTA | 0,1 MHz ≤ A ≤ 500 MHz 0 dB ≤ S< 40 dB 40 dB ≤ S< 70 dB | 0,1 MHz ≤ A ≤ 500 MHz 0,015 dB a 0,056 dB 0,05 dB a 1,2 dB | Campus INTA
Electricidad. Alta frecuencia. Parámetros de transmisión S12 y S21 | Dispositivos de dos o más puertas con conectores tipo PC 3,5 mm (para instrumentos con coeficiente de reflexión inferior a 0,04​) | RF-PRC-5020-502-INTA, RF-PRC-5020-205-INTA | RF-PRC-5020-502-INTA, RF-PRC-5020-205-INTA | 45 MHz ≤ A < 8 GHz 0 dB ≤ S < 20 dB 20 dB ≤ S < 50 dB 50 dB ≤ S ≤ 70 dB 8 GHz ≤ A < 12 GHz 0 dB ≤ S < 20 dB 20 dB ≤ S< 50 dB 50 dB ≤ S ≤ 70 dB 12 GHz ≤ A ≤ 26,5 GHz 0 dB ≤ S < 20 dB 20 dB ≤ S < 50 dB 50 dB ≤ S ≤ 70 dB | 45 MHz ≤ A < 8 GHz 0,019 dB a 0,034 dB 0,032 dB a 0,019dB 0,084 dB a 1,9 dB 8 GHz ≤ A < 12 GHz 0,019 dB a 0,038 dB 0,032 dB a 0,090 dB 0,084 dB a 1,1 dB 12 GHz ≤ A ≤ 26,5 GHz 0,026 dB a 0,054 dB 0,037 dB a 0,12 dB 0,087 dB a 1,3 dB | Campus INTA
Electricidad. Alta frecuencia. Parámetros de transmisión S12 y S21 | Dispositivos de dos o más puertas con conectores tipo PC-7 mm (para instrumentos con coeficiente de reflexión inferior a 0,04​) | RF-PRC-5020-502-INTA, RF-PRC-5020-205-INTA | RF-PRC-5020-502-INTA, RF-PRC-5020-205-INTA | 45 MHz ≤ A < 8 GHz 0 dB ≤ S < 20 dB 20 dB ≤ S < 50 dB 50 dB ≤ S ≤ 70 dB 8 GHz ≤ A < 12 GHz 0 dB ≤ S < 20 dB 20 dB ≤ S< 50 dB 50 dB ≤ S ≤ 70 dB 12 GHz ≤ A ≤ 26,5 GHz 0 dB ≤ S < 20 dB 20 dB ≤ S < 50 dB 50 dB ≤ S ≤ 70 dB | 45 MHz ≤ A < 8 GHz 0,024 dB a 0,036 dB 0,035 dB a 0,24 dB 0,086 dB a 2,3 dB 8 GHz ≤ A < 12 GHz 0,024 dB a 0,043 dB 0,035 dB a 0,093 dB 0,087 dB a 1,1 dB 12 GHz ≤ A ≤ 18 GHz 0,034 dB a 0,045 dB 0,041 dB a 0,13 dB 0,091 dB a 1,3 dB | Campus INTA
Electricidad. Alta frecuencia. Relación de exceso de ruido | Fuentes de ruido con conector de 3,5 mm (para instrumentos con coeficiente de reflexión inferior o igual a 0,04​) | RF-PRC-5020-401-INTA | RF-PRC-5020-401-INTA | 4 dB ≤ ENR ≤ 16 dB 10 MHz ≤ f ≤ 26,5 GHz | 4 dB ≤ ENR ≤ 16 dB 0,11 dB a 0,30 dB | Campus INTA
Electricidad. Alta frecuencia. Relación de exceso de ruido | Fuentes de ruido con conector tipo N(para instrumentos con coeficiente de reflexión inferior o igual a 0,04​) | RF-PRC-5020-401-INTA | RF-PRC-5020-401-INTA | 4 dB ≤ ENR < 16 dB 10 MHz ≤ f ≤ 18 GHz | 4 dB ≤ ENR < 16 dB 0,12 dB a 0,21 dB | Campus INTA
Electricidad. Alta frecuencia. Tiempo de transición | Generadores, generadores de pulsos y osciloscopios | SE-MPR-7236-006-INTA | SE-MPR-7236-006-INTA | 10 ps ≤ t < 50 ps 50 ps ≤ t< 1 ns 1 ns ≤ t ≤ 1000 ns | 2,3 ·10-1 · t a 5,8 · 10-2 · t 5,8 ·10-2 · t a 1,2 · 10-2 · t 1,2 ·10-2 · t a 0,26 · 10-2 · t | Campus INTA
Electricidad. CC y baja frecuencia. Ángulo de fase | Generadores y medidores | RL-PRC-7233-004-INTA, RL-PRC-7233-005-INTA | RL-PRC-7233-004-INTA, RL-PRC-7233-005-INTA | 0 ° ≤ j ≤ 360 ° 1 V ≤ U ≤ 5 V 50 Hz ≤ f< 10 kHz 10 kHz ≤ f< 50 kHz 50 kHz ≤ f ≤ 100 kHz | 0 ° ≤ j ≤ 360 ° 1 V ≤ U ≤ 5 V 0,07 ° 0,07 ° a 0,08 ° 0,08 ° a 0,2 ° | Campus INTA
Electricidad. CC y baja frecuencia. Capacidad | Condensadores, puentes y medidores | C-PRC-7233-001-INTA, CP-PRC-7233-002-INTA, CP-PRC-7233-003-INTA, EL-ITE-5020-009-INTA, EL-PRC-5020-205-INTA, CP-PRC-7233-006-INTA, CO-PRC-7233-001-INTA, VA-PRC-7233-001-INTA | C-PRC-7233-001-INTA, CP-PRC-7233-002-INTA, CP-PRC-7233-003-INTA, EL-ITE-5020-009-INTA, EL-PRC-5020-205-INTA, CP-PRC-7233-006-INTA, CO-PRC-7233-001-INTA, VA-PRC-7233-001-INTA | Web CMYC | Web CMYC | Campus INTA
Electricidad. CC y baja frecuencia. Distorsión | Generadores y medidores | EL-PRC-5020-915-INTA | EL-PRC-5020-915-INTA | 0,01 ·10-2 a 100 ·10-2 20 Hz ≤ f< 20 kHz 0,03 ·10-2 a 100 ·10-2 20 kHz ≤ f ≤ 50 kHz 0,06 ·10-2 a 100 ·10-2 50 kHz < f ≤ 100 kHz | 0,01 ·10-2 a 100 ·10-2 0,12 · D 0,03 ·10-2 a 100 ·10-2 0,26 · D 0,06 ·10-2 a 100 ·10-2 0,26 · D | Campus INTA
Electricidad. CC y baja frecuencia. Inductancia | Inductancias, puentes y medidores | ID-PRC-7233-001-INTA, IN-PRC-7233-001-INTA, VA-PRC-7233-001-INTA | ID-PRC-7233-001-INTA, IN-PRC-7233-001-INTA, VA-PRC-7233-001-INTA | L = 1 mH 500 Hz ≤ f ≤ 1 kHz L = 10 mH 500 Hz ≤ f ≤ 1 kHz L = 100 mH 500 Hz ≤ f ≤ 1 kHz L = 1 H 100 Hz ≤ f ≤ 500 Hz L = 10 H 50 Hz ≤ f ≤ 200 Hz 100 mH ≤ L ≤ 100 mH 500 Hz ≤ f ≤ 1 kHz 100 mH< L ≤ 1 H 100 Hz ≤ f ≤ 1 kHz 1 H< L ≤ 10 H 50 Hz ≤ f ≤ 200 Hz | L = 1 mH 1,2 · 10-4 · L L = 10 mH 1,0 · 10-4 · L L = 100 mH 9,0 · 10-5 · L L = 1 H 9,0 · 10-5 · L L = 10 H 3,6 · 10-4 · L 100 mH ≤ L ≤ 100 mH 1,0 · 10-3 · L 100 mH< L ≤ 1 H 1,0 · 10-3 · L 1 H< L ≤ 10 H 1,0 · 10-3 · L | Campus INTA
Electricidad. CC y baja frecuencia. Intensidad CA | Generadores y medidores de transconductancia | IA-PRC-7233-001-INTA , EL-PRC-5020-904-INTA | IA-PRC-7233-001-INTA , EL-PRC-5020-904-INTA | 100 µA ≤ I < 10 mA 20 Hz ≤ f ≤ 40 Hz 40 Hz< f ≤ 10 kHz | 100 µA ≤ I < 10 mA 1,2 · 10-4 · I a 8,0 ·10-5 · I 8,0 · 10-5 · I a 4,0 ·10-5 · I | Campus INTA
Electricidad. CC y baja frecuencia. Intensidad CA | Generadores, medidores de transconductancia y shunts AC | IA-PRC-7233-001-INTA, Método interno basado en CEM EL-018, Método interno basado en CEM EL-001 y CEM EL-010 | IA-PRC-7233-001-INTA , , IA-PRC-7233-002-INTA, , EL-PRC-5020-904-INTA | 10 mA ≤ I ≤ 100 mA 20 Hz ≤ f ≤ 40 Hz 40 Hz < f ≤ 10 kHz 100 mA < I ≤ 1,5 A 20 Hz ≤ f ≤ 40 Hz 40 Hz< f ≤ 10 kHz 1,5 A < I ≤ 15 A 20 Hz ≤ f ≤ 5 kHz 5 kHz < f ≤ 10 kHz | 10 mA ≤ I ≤ 100 mA 8,0 · 10-5 · I 4,0 · 10-5 · I 100 mA < I ≤ 1,5 A 1,1 · 10-4 · I 1,1 · 10-4 · I a 1,9 · 10-4 · I 1,5 A < I ≤ 15 A 1,0 · 10-4 · I 2,8 · 10-4 · I | Campus INTA
Electricidad. CC y baja frecuencia. Intensidad CA | Pinzas amperimétricas | EL-PRC-5020-901-INTA | EL-PRC-5020-901-INTA | 100 µA ≤ I ≤ 10 A 20 Hz ≤ f ≤ 1 kHz 10 A ≤ I ≤ 15 A 20 Hz ≤ f ≤ 1 kHz 15 A ≤ I ≤ 600 A 50 Hz | 100 µA ≤ I ≤ 10 A 1,0 · 10-2 · I 10 A ≤ I ≤ 15 A 1,0 · 10-2 · I 15 A ≤ I ≤ 600 A 4,0 · 10-2 · I | Campus INTA
Electricidad. CC y baja frecuencia. Intensidad CC | Generadores y medidores | DC-PRC-7233-011-INTA, EL-PRC-5020-904-INTA | DC-PRC-7233-011-INTA, EL-PRC-5020-904-INTA | 10 nA ≤ I < 100 nA 100 nA ≤ I< 20 A 20 A ≤ I ≤ 100 A | 2,0 · 10-4 · I 1,0 · 10-5 · I 2,0 · 10-5 · I | Campus INTA
Electricidad. CC y baja frecuencia. Intensidad CC | Pinzas amperimétricas | EL-PRC-5020-901-INTA | EL-PRC-5020-901-INTA | 100 µA ≤ I ≤ 10 A 10 A< I ≤ 100 A 100 A< I ≤ 600 A | 2,0 · 10-4 · I 5,0 · 10-4 · I 4,0 · 10-2 · I | Campus INTA
Electricidad. CC y baja frecuencia. Relación de tensión CA | Divisores inductivos | RL-PRC-7233-001-INTA , EL-PRC-5020-806-INTA, PT-PRC-7233-001-INTA, PT-PRC-7233-002-INTA | RL-PRC-7233-001-INTA , EL-PRC-5020-806-INTA, PT-PRC-7233-001-INTA, PT-PRC-7233-002-INTA | 1 : 1 (Vmax 30 V) 50 Hz ≤ f ≤ 400 Hz 400 Hz< f ≤ 1000 Hz 1000 Hz< f ≤ 1592 Hz 1592 Hz< f ≤ 10 kHz | 1 : 1 (Vmax 30 V) 1,0 · 10-7 2,0 · 10-7 4,0 · 10-7 1,2 · 10-5 | Campus INTA
Electricidad. CC y baja frecuencia. Relación de tensión CC | Divisores resistivos | RL-PRC-7233-002/INTA, EL-PRC-5020-805-INTA | RL-PRC-7233-002/INTA, EL-PRC-5020-805-INTA | U < 1 kV 0,1: 1 | U < 1 kV 1,0 · 10-6 | Campus INTA
Electricidad. CC y baja frecuencia. Resistencia CA | Medidores de impedancia y puentes RLC | EL-PRC-5020-111-INTA, VA-PRC-7233-001-INTA | EL-PRC-5020-111-INTA, VA-PRC-7233-001-INTA | Web CMYC | Web CMYC | Campus INTA
Electricidad. CC y baja frecuencia. Resistencia CC | Indicadores y simuladores de temperatura, resistencias de valores fijos, puentes de resistencias shunts, décadas de resistencia, medidores y generadores | Método interno basado en CEM EL-025 | RE-PRC-7233-001-INTA, RE-PRC-5020-102-INTA, RE-PRC-7233-003-INTA, RE-PRC-7233-004-INTA, RE-PRC-7233-009-INTA, RE-PRC-5020-110-INTA, SI-PRC-7233-002-INTA, EL-PRC-5020-109-INTA, EL-PRC-5020-904-INTA, EL-PRC-5020-115-INTA, RE-PRC-5020-006-INTA | R = 100 mW R = 1 mW R = 10 mW R = 100 mW R = 1 W R = 10 W R = 25 W R = 100 W R = 1kW R = 10 kW R = 100 kW R = 1 MW R = 10 MW 100 mW< R < 1 mW 1 mW< R < 10 mW 10 mW< R < 100 mW 100 mW< R < 100 kW 100 kW< R < 1 MW 1 MW< R < 10 MW 10 MW< R < 100 MW 100 MW< R ≤ 1 GW 1 GW< R ≤ 10 GW 10 GW< R ≤ 100 GW 100 GW< R ≤ 1 TW | 1,0 · 10-5 · R 4,3 · 10-6 · R 1,6 · 10-6 · R 7,0 · 10-7 · R 2,3 · 10-7 · R 4,9 · 10-7 · R 7,0 · 10-7 · R 5,0 · 10-7 · R 5,3 · 10-7 · R 2,0 · 10-7 · R 3,1 · 10-7 · R 4,8 · 10-7 · R 3,0 · 10-6 · R 5,0 · 10-6 · R 1,0 · 10-5 · R 5,0 · 10-6 · R 2,0 · 10-6 · R 1,0 · 10-6 · R 2,0 · 10-6 · R 6,0 · 10-6 · R 1,2 · 10-5 · R 1,0 · 10-4 · R 2,5 · 10-4 · R 7,5 · 10-4 · R | Campus INTA
Electricidad. CC y baja frecuencia. Temperatura | Indicadores y simuladores de temperatura con referencia interna y termopares tipo R, S, J, T, K y N | SI-PRC-7233-002-INTA | SI-PRC-7233-002-INTA | -50 °C a 1768,1 °C [R] -50 °C a 1768,1 °C [S] -210 °C a 1200 °C [J] -270 °C a 400 °C [T] -270 °C a 1372 °C [K] -270 °C a 1300 °C [N] | 0,44 °C 0,43 °C 0,09 °C 0,10 °C 0,10 °C 0,12 °C | Campus INTA
Electricidad. CC y baja frecuencia. Transferencia de tensión CA-CC | Convertidores térmicos | EL-PRC-5020-501-INTA | EL-PRC-5020-501-INTA | Web CMYC | Web CMYC | Campus INTA
Electricidad. CC y baja frecuencia. Transferencia de tensión CA-CC | Convertidores térmicos alta frecuencia | AD-PRC-7233-002-INTA | AD-PRC-7233-002-INTA | 1 V ≤ U ≤ 4 mV f = 1 MHz f = 5 MHz f = 10 MHz f = 30 MHz f = 50 MHz f = 100 MHz 1 MHz< f < 10 MHz 10 MHz< f < 30 MHz 30 MHz< f < 50 MHz 50 MHz< f < 100 MHz 4 V ≤ U ≤ 20 mV f = 1 MHz f = 5 MHz f = 10 MHz f = 30 MHz f = 50 MHz f = 100 MHz 1 MHz< f < 10 MHz 10 MHz< f < 30 MHz 30 MHz< f < 50 MHz 50 MHz< f < 100 MHz 4 V ≤ U ≤ 20 mV f = 1 MHz f = 5 MHz f = 10 MHz f = 30 MHz f = 50 MHz f = 100 MHz 1 MHz< f < 10 MHz 10 MHz< f < 30 MHz 30 MHz< f < 50 MHz 50 MHz< f < 100 MHz | 1 V ≤ U ≤ 4 mV 1,0 · 10-4 1,0 · 10-4 1,0 · 10-4 1,0 · 10-4 1,0 · 10-3 3,0 · 10-3 2,0 · 10-3 6,0 · 10-3 2,0 · 10-3 4,0 · 10-3 4 V ≤ U ≤ 20 mV 5,0 · 10-4 5,0 · 10-4 5,0 · 10-4 1,0 · 10-3 2,0 · 10-3 4,0 · 10-3 1,0 · 10-3 1,0 · 10-3 2,0 · 10-3 5,0 · 10-3 4 V ≤ U ≤ 20 mV 1,0 · 10-3 1,0 · 10-3 1,0 · 10-3 1,0 · 10-3 3,0 · 10-3 5,0 · 10-3 1,0 · 10-3 2,0 · 10-3 3,0 · 10-3 5,0 · 10-3 | Campus INTA
Electricidad. Alta frecuencia. Factor de calibración | Sensores de bajo nivel con conector N | RF-PRC-5020-001-INTA | RF-PRC-5020-001-INTA | 1 mW nivel nominal 10 MHz ≤ f ≤ 100 MHz 100 MHz< f ≤ 18 GHz | 1 mW nivel nominal 1,6· 10-2 · FC a 2,0 · 10-2 · FC 1,8 · 10-2 · FC a 3,8 · 10-2 · FC | Campus Marañosa
Electricidad. Alta frecuencia. Factor de calibración | Sensores termopar con conector N (para instrumentos con coeficiente de reflexión inferior a 0,07) | RF-PRC-5020-002-INTA | RF-PRC-5020-002-INTA | 1 mW nivel nominal 0,1 MHz ≤ f ≤ 10 MHz 10 MHz < f ≤ 100 MHz 10 MHz < f ≤ 18 GHz | 1 mW nivel nominal 1,3 · 10-2 · FC a 2,0 · 10-2 · FC 1,0 · 10-2 · FC a 1,3 · 10-2 · FC 1,1 · 10-2 · FC a 2,5 · 10-2 · FC | Campus Marañosa
Electricidad. Alta frecuencia. Potencia | Generadores | RF-PRC-5020-101-INTA | RF-PRC-5020-101-INTA | Coaxial 100 kHz ≤ f ≤ 18 GHz 100 µW ≤ P< 25 mW | Coaxial 1,6 · 10-2 · P a 2,8 · 10-2 · P 1,6 · 10-2 · P a 2,8 · 10-2 · P | Campus Marañosa
Electricidad. CC y Baja Frecuencia. Tensión CA | Generadores | EL-PRC-5020-904-INTA | EL-PRC-5020-904-INTA | 2 mV ≤ U ≤ 100 mV 50 Hz ≤ f ≤ 1 kHz 1 kHz< f ≤ 20 kHz 20 Hz< f ≤ 100 kHz U = 0,5 V f = 1 kHz 100 mV< U ≤ 100 V 50 Hz ≤ f ≤ 20 kHz 20 kHz< f ≤ 100 kHz U = 1 V f = 300 kHz 100 V< U ≤ 1000 V 50 Hz< f < 1 kHz | 2 mV ≤ U ≤ 100 mV 1,2 · 10-3 · U a 1,1 · 10-4 · U 1,2 · 10-3 ·U a 1,9 · 10-4 · U 1,9 · 10-4 · U a 9,4 · 10-4 · U U = 0,5 V 9,6 · 10-5 · U 100 mV< U ≤ 100 V 1,1 · 10-4 · U a 2,6 · 10-4 · U 2,6 · 10-4 · U a 1,5 · 10-3 · U U = 1 V 3,6 · 10-3 · U 100 V< U ≤ 1000 V 2,6 · 10-4 · U a 5,0 · 10-4 · U | Campus Marañosa
Electricidad. CC y Baja Frecuencia. Tensión CA | Medidores | EL-PRC-5020-904-INTA | EL-PRC-5020-904-INTA | 3 mV ≤ U ≤ 30 mV 50 Hz ≤ f ≤ 1 kHz 1 kHz< f ≤ 50 kHz 50 Hz< f ≤ 100 kHz 30 mV ≤ U ≤ 100 mV 50 Hz ≤ f ≤ 1 kHz 1 kHz< f ≤ 50 kHz 50 Hz< f ≤ 100 kHz 100 mV ≤ U ≤ 300 mV 50 Hz ≤ f ≤ 1 kHz 1 kHz< f ≤ 50 kHz 50 Hz< f ≤ 500 kHz 300 mV ≤ U ≤ 3 V 50 Hz ≤ f ≤ 1 kHz 1 kHz< f ≤ 50 kHz 50 Hz< f ≤ 500 kHz U = 1 V f = 1 kHz U = 2 V f = 1 kHz 3 V< U ≤ 300 V 50 Hz ≤ f ≤ 1 kHz 1 kHz< f ≤ 50 kHz 50 Hz< f ≤ 500 kHz U = 100 V f = 1 kHz 300 V ≤ U ≤ 1000 V 50 Hz ≤ f ≤ 1 kHz 1 kHz < f ≤ 50 kHz | 3 mV ≤ U ≤ 30 mV 9,5 · 10-3 · U 9,5 · 10-3 · U a 1,1 · 10-2 · U 1,1 · 10- 2 · U a 1,7 · 10-2 · U 30 mV ≤ U ≤ 100 mV 2,5 · 10-3 · U 2,5 · 10-3 · U a 3,7 · 10-3 · U 3,7 · 10-3 · U a 5,4 · 10-3 · U 100 mV ≤ U ≤ 300 mV 5,8 · 10-4 · U 5,8 · 10-4 · U a 1,9 · 10-3 · U 1,9 · 10-3 · U a 8,1 · 10-3 · U 300 mV ≤ U ≤ 3 V 5,8 · 10-4 · U 5,8 · 10-4 · U a 1,9 · 10-3 · U 1,9 · 10-3 · U a 8,1 · 10-3 · U U = 1 V 4,2 · 10-4 · U U = 2 V 3,8 · 10-4 · U 3 V< U ≤ 300 V 3,7 · 10-4 · U 3,7 · 10-4 · U a 1,8 · 10-3 · U 1,8 · 10-3 · U a 7,1 · 10-3 · U U = 100 V 6,6 · 10-4 · U 300 V ≤ U ≤ 1000 V 6,1 · 10-4 · U a 6,7 · 10-4 · U 6,7 · 10-4 · U a 2,8 · 10-3 · U | Campus Marañosa
Electricidad. CC y Baja Frecuencia. Tensión CC | Generadores | EL-PRC-5020-904-INTA | EL-PRC-5020-904-INTA | 1 mV ≤ U ≤ 500 mV 0,5 V < U ≤ 100 V 100 V< U ≤ 1000 V | 6,1 ·10-4 · U a 1,0· 10-5 · U 1,0 ·10-5 · U a 1,2 ·10-5 · U 1,2 ·10-5 · U a 3,0 · 10-5 · U | Campus Marañosa
Electricidad. CC y Baja Frecuencia. Tensión CC | Medidores | EL-PRC-5020-904-INTA | EL-PRC-5020-904-INTA | 3 mV < U ≤ 1V 1 V< U ≤ 100 V 100 V< U ≤ 1100 V | 1,3 ·10-4 · U a 6,4 · 10-5 · U 6,4 · 10-5 · U a 7,0 · 10-5 · U 7,0 ·10-5 · U a 6,5 · 10-5 · U | Campus Marañosa
Electricidad. Alta frecuencia. Ancho de banda | Osciloscopios, analizadores de espectro y filtros (la incertidumbre expresada es relativa a la medida de tensión, la incertidumbre en frecuencia se obtendrá a partir de la incertidumbre de tensión y de la relación tensión-frecuencia en el punto de caída 3 dB) | PRF-PRC-5020-801-INTA | PRF-PRC-5020-801-INTA | BW ≤ 100 MHz 100 MHz < BW ≤ 550 MHz 550 MHz < BW ≤ 600 MHz | 1,9 · 10-1 · V 3,5 · 10-2 · V 4,7 · 10-2 · V | Campus Marañosa
Electricidad. Alta frecuencia. Atenuación | Atenuadores de pasos o continuamente variables con conector tipo N (para instrumentos con coeficiente de reflexión en entrada y salida inferior a 0,07) | RF-PRC-5020-202-INTA | RF-PRC-5020-202-INTA | 0 dB ≤ A < 10 dB 10 MHz ≤ f ≤ 2 GHz 2 GHz< f ≤ 8 GHz 8 GHz< f ≤ 18 GHz 10 dB ≤ A ≤ 80 dB 10 MHz ≤ f ≤ 2 GHz 2 GHz< f ≤ 8 GHz 8 GHz< f ≤ 18 GHz | 0 dB ≤ A < 10 dB 0,026 dB a 0,036 dB 0,033 dB a 0,18 dB 0,15 dB a 0,44 dB 10 dB ≤ A ≤ 80 dB 0,027 dB a 0,071 dB 0,033 dB a 0,16 dB 0,15 dB a 0,37 dB | Campus Marañosa
Electricidad. Alta frecuencia. Atenuación | Atenuadores fijos con conector tipo N, acopladores divisores de potencia, dispositivos de más de dos puertas y cables con conector N (para instrumentos con coeficiente de reflexión en entrada y salida inferior a 0,06) | RF-PRC-5020-203-INTA | RF-PRC-5020-203-INTA | 0 dB ≤ A < 10 dB 10 MHz ≤ f ≤ 2 GHz 2 GHz< f ≤ 8 GHz 8 GHz< f ≤ 18 GHz 10 dB ≤ A ≤ 80 dB 10 MHz ≤ f ≤ 2 GHz 2 GHz< f ≤ 8 GHz 8 GHz< f ≤ 18 GHz | 0 dB ≤ A < 10 dB 0,014 dB a 0,038 dB 0,025 dB a 0,086 dB 0,067 dB a 0,21 dB 10 dB ≤ A ≤ 80 dB 0,017 dB a 0,071 dB 0,025 dB a 0,092 dB 0,067 dB a 0,16 dB | Campus Marañosa
Electricidad. Alta frecuencia. Modulación de amplitud | Generadores de señal y medidores de modulación (para medidas con una distorsión armónica total ≤ 1 %) | SE-MPR-7236-004-INTA | SE-MPR-7236-004-INTA | 5 % ≤ m ≤ 80 % 0,05 MHz ≤ fp ≤ 0,15 MHz 0,03 kHz ≤ fm ≤ 3 kHz 5 % ≤ m ≤ 95 % 0,05 MHz ≤ fp ≤ 0,15 MHz 0,01 kHz ≤ fm ≤ 8 kHz 0,15 MHz < fp ≤ 10 MHz 0,01 kHz ≤ fm ≤ 50 kHz 10 MHz < fp ≤ 26,5 GHz 0,01 kHz ≤ fm ≤ 100 kHz 100 kHz< fm ≤ 200 kHz 10 % ≤ m ≤ 95 % 26,5 GHz < fp ≤ 40 GHz 0,01 kHz ≤ fm ≤ 100 kHz 100 kHz< fm ≤ 200 kHz | 5 % ≤ m ≤ 80 % 0,05 MHz ≤ fp ≤ 0,15 MHz 0,6 ·10-2 · m a 1,1 · 10-2 · m 5 % ≤ m ≤ 95 % 0,05 MHz ≤ fp ≤ 0,15 MHz 2,3 ·10-2 · m a 2,5 · 10-2 · m 0,15 MHz < fp ≤ 10 MHz 0,6 ·10-2 · m a 5,9 · 10-2 · m 0,15 MHz < fp ≤ 10 MHz 0,6 ·10-2 · m a 3,6 · 10-2 · m 5,8 ·10-2 · m a 5,9 · 10-2 · m 10 % ≤ m ≤ 95 % 26,5 GHz < fp ≤ 40 GHz 0,6 ·10-2 · m a 3,6 · 10-2 · m 5,8 ·10-2 · m a 5,9 · 10-2 · m | Campus Marañosa
Electricidad. Alta frecuencia. Modulación de frecuencia | Generadores de señal y medidores de modulación (para medidas con una distorsión armónica total ≤ 1 %) | SE-MPR-7236-005-INTA | SE-MPR-7236-005-INTA | 1 kHz ≤ Δf ≤ 30 kHz 0,05 MHz ≤ fp ≤ 0,25 MHz 0,01 kHz ≤ fm ≤ 8 kHz 1 kHz ≤ Δf ≤ 150 kHz 0,25 MHz ≤ fp ≤ 10 MHz 0,01 kHz ≤ fm ≤ 50 kHz 1 kHz ≤ m ≤ 700 kHz 10 MHz ≤ fp ≤ 40 GHz 0,01 kHz ≤ fm ≤ 200 kHz | 1 kHz ≤ Δf ≤ 30 kHz 0,05 MHz ≤ fp ≤ 0,25 MHz 0,6 ·10-2 · Δf a 2,4 · 10-2 · Δf 1 kHz ≤ Δf ≤ 150 kHz 0,25 MHz ≤ fp ≤ 10 MHz 0,6 ·10-2 · Δf a 2,4 · 10-2 · Δf 1 kHz ≤ m ≤ 700 kHz 10 MHz ≤ fp ≤ 40 GHz 0,6 ·10-2 · Δf a 5,8 · 10-2 · Δf | Campus Marañosa
Electricidad. Alta frecuencia. Parámetros de reflexión S11 y S22 | Dispositivos activos y pasivos de una o varias puertas con conector: N macho, N hembra (para instrumentos con coeficiente de reflexión inferior a 0,04) | RF-PRC-5020-003-INTA | RF-PRC-5020-003-INTA | 45 MHz ≤ A < 8 GHz 0,001 ≤ S < 0,1 0,1 ≤ S < 0,5 0,5 ≤ S ≤ 1,0 8 GHz ≤ A < 12 GHz 0,001 ≤ S < 0,1 0,1 ≤ S < 0,5 0,5 ≤ S ≤ 1,0 12 GHz ≤ A ≤ 18 GHz 0,001 ≤ S < 0,1 0,1 ≤ S < 0,5 0,5 ≤ S ≤ 1,0 | 45 MHz ≤ A < 8 GHz 0,008 a 0,014 0,008 a 0,019 0,010 a 0,036 8 GHz ≤ A< 12 GHz 0,013 a 0,014 0,013 a 0,021 0,019 a 0,045 12 GHz ≤ A ≤ 18 GHz 0,013 a 0,014 0,013 a 0,021 0,021 a 0,045 | Campus Marañosa
Electricidad. Alta frecuencia. Parámetros de transmisión S12 y S21 | Dispositivos de dos o más puertas, con conectores tipo N (para instrumentos con coeficiente de reflexión inferior a 0,04) | RF-PRC-5020-003-INTA | RF-PRC-5020-003-INTA | 45 MHz ≤ A < 8 GHz 0 dB ≤ S< 20 dB 20 dB ≤ S< 50 dB 50 dB ≤ S ≤ 70 dB 8 GHz ≤ A< 12 GHz 0 dB ≤ S< 20 dB 20 dB ≤ S< 50 dB 50 dB ≤ S ≤ 70 dB 12 GHz ≤ A ≤ 18 GHz 0 dB ≤ S< 20 dB 20 dB ≤ S< 50 dB 50 dB ≤ S ≤ 70 dB | 45 MHz ≤ A < 8 GHz 0,046 dB a 0,085 dB 0,048 dB a 0,13 dB 0,076 dB a 0,57 dB 8 GHz ≤ A< 12 GHz 0,072 dB a 0,12 dB 0,074 dB a 0,12 dB 0,077 dB a 0,21 dB 12 GHz ≤ A ≤ 18 GHz 0,11 dB a 0,12 dB 0,11 dB a 0,12 dB 0,11 dB a 0,21 dB | Campus Marañosa
Electricidad. CC y baja frecuencia. Intensidad CA | Generadores | EL-PRC-5020-904-INTA | EL-PRC-5020-904-INTA | 100 µA ≤ I ≤ 1 A 50 Hz ≤ f ≤ 1 kHz 1 kHz< f ≤ 10 kHz | 100 µA ≤ I ≤ 1 A 1,3 · 10-4 · I a 1,4 ·10-4 · I 1,4 · 10-4 · I a 1,2 · 10-4 · I | Campus Marañosa
Electricidad. CC y baja frecuencia. Intensidad CA | Medidores | EL-PRC-5020-904-INTA | EL-PRC-5020-904-INTA | 10 µA ≤ I ≤ 300 mA 50 Hz ≤ f ≤ 1 kHz 1 kHz< f ≤ 10 kHz 300 mA < I ≤ 2 A 50 Hz ≤ f ≤ 1 kHz 1 kHz < f ≤ 5 kHz 2 A < I ≤ 10 A 50 Hz ≤ f ≤ 1 kHz | 10 µA ≤ I ≤ 300 mA 4,3 · 10-3 · I a 1,2 · 10-3 · I 6,4 · 10-3 · I a 7,1 · 10-3 · I 300 mA < I ≤ 2 A 1,4 · 10-3 · I a 4,1 · 10-3 · I 1,4 · 10-3 · I a 8,9 · 10-3 · I 2 A < I ≤ 10 A 9,3 · 10-4 · I a 4,8 · 10-3 · I | Campus Marañosa
Electricidad. CC y baja frecuencia. Intensidad CA | Pinzas amperimétricas | EL-PRC-5020-901-INTA | EL-PRC-5020-901-INTA | 100 µA ≤ I ≤ 20 A 20 Hz ≤ f ≤ 1 kHz 20 A ≤ I ≤ 600 A 50 Hz | 100 µA ≤ I ≤ 20 A 1,0 · 10-2 · I 20 A ≤ I ≤ 600 A 7,2 · 10-2 · I | Campus Marañosa
Electricidad. CC y baja frecuencia. Intensidad CC | Generadores | EL-PRC-5020-904-INTA | EL-PRC-5020-904-INTA | 1 µA ≤ I ≤ 100 µA 100 µA < I ≤ 10 mA 10 mA < I ≤ 100 mA 100 mA < I ≤ 1 A | 6,0 · 10-4 · I a 3,4 ·10-5 · I 5,8 · 10-4 · I a 3,1 ·10-5 · I 1,0 · 10-4 · I a 4,7 ·10-5 · I 6,2 · 10-4 · I a 1,5 ·10-4 · I | Campus Marañosa
Electricidad. CC y baja frecuencia. Intensidad CC | Medidores | EL-PRC-5020-904-INTA | EL-PRC-5020-904-INTA | 100 µA ≤ I ≤ 30 mA 30 mA< I ≤ 300 mA 300mA< I ≤ 2 A 2 A< I ≤ 10 A | 7,4 · 10-4 · I a 1,3 · 10-4 · I 1,5 · 10-4 · I a 1,3 · 10-4 · I 5,0 · 10-4 · I a 3,7 · 10-4 · I 7,7 · 10-4 · I a 7,3 · 10-4 · I | Campus Marañosa
Electricidad. CC y baja frecuencia. Intensidad CC | Pinzas amperimétricas | EL-PRC-5020-901-INTA | EL-PRC-5020-901-INTA | 100 µA ≤ I ≤ 20 A 20 A < I ≤ 600 A | 7,7 · 10-3 · I 3,4 · 10-2 · I | Campus Marañosa
Electricidad. CC y baja frecuencia. Resistencia CC | Generadores | EL-PRC-5020-904-INTA | EL-PRC-5020-904-INTA | 10 W < R ≤ 1 kW 1 kW < R ≤ 100 kW 100 kW < R ≤ 100 MW | 6,2 · 10-5 · R a 1,3 ·10-5· R 1,3 · 10-5 · R 1,3 · 10-5 · R a 5,8 ·10-4· R | Campus Marañosa
Electricidad. CC y baja frecuencia. Resistencia CC | Medidores | EL-PRC-5020-904-INTA | EL-PRC-5020-904-INTA | 1 W ≤ R ≤ 10 W 10 W< R ≤ 100 W 100 W< R ≤ 1 kW 1 kW< R ≤ 30 kW 30 kW< R ≤ 100 kW 100 kW< R ≤ 1 MW 1 MW< R ≤ 10 MW 1 MW< R ≤ 10 MW 10 MW< R ≤ 100 MW 1 W ≤ R ≤ 10 W | 9,3 · 10-3 · R a 1,1 · 10-3 · R 1,1 · 10-3 · R a 2,8 · 10-4 · R 2,8 · 10-4 · R a 1,1 · 10-3 · R 1,1 · 10-3 · R 1,1 · 10-3 · R a 2,0 · 10-4 · R 2,0 · 10-4 · R a 2,4 · 10-4 · R 1 MW< R ≤ 10 MW 2,4 · 10-4 · R a 7,6 · 10-4 · R 7,6 · 10-4 · R a 5,9 · 10-3 · R 5,8 · 10-4 · R a 6,2 · 10-5 · R | Campus Marañosa