## LH ROA. Tiempo y frecuencia
Subcampo o producto | Actividad de laboratorio | Norma | Procedimiento | Rango | Incertidumbre | Instalaciones
Temperatura | Cámaras de termografía infrarroja | Métodos internos basado en CEM TH-002 | TH-ITE-7234-013-INTA y TH-PRC-7234-030-INTA | 8 mm ≤ l ≤ 14 mm - 50 °C a < - 40 °C - 40 °C a < 40 °C > 40 °C a 180 °C > 180 °C a < 300 °C 300 °C a 650 °C > 650 °C a 960 °C λ= 0,96 mm 600 °C a 960 °C > 960 °C a 1100 °C | 8 mm ≤ l ≤ 14 mm 1,5 °C 1,0 °C 1,5 °C 3,0 °C 1,5 °C 2,0 °C λ= 0,96 mm 2,0 °C 3,0 °C | Campus INTA
Temperatura | Células del punto triple del agua | Método interno basado en OIML R 141 | TH-PRC-5020-035-INTA | Punto triple del agua (0,01 °C) | 0,00025 °C | Campus INTA
Temperatura | Fuentes de cuerpo negro (diámetros de apertura ≥ 20 mm) | Métodos internos basado en OIML R 141 | TH-ITE-7234-013-INTA y TH-PRC-7234-030-INTA | 8 mm ≤ l ≤ 14 mm - 50 °C a 180 °C > 180 °C a < 300 °C 300 °C a 650 °C > 650 °C a < 960 °C λ = 1,6 mm 300 °C a 960 °C λ = 0,96 mm 600 °C a 1100 °C | 8 mm ≤ l ≤ 14 mm 1,5 °C 3,0 °C 1,5 °C 2,0 °C λ = 1,6 mm 0,3 °C λ = 0,96 mm 3,0 °C | Campus INTA
Temperatura | Termómetros de columna de líquido de inmersión parcial y total | Método interno basado en CEM TH-004 | TH-PRC-5020-019-INTA | - 100 °C a < - 80 °C - 80 °C a < - 40 °C - 40 °C a < - 20 °C - 20 °C a 100 °C > 100 °C a 290 °C | 2,0 °C 0,20 °C 0,010 °C 0,020 °C 0,050 °C | Campus INTA
Temperatura | Termómetros de radiación de infrarrojos (salidas analógicas con márgenes nominales de - 10 V a +10 V y de 0 mA a 20 mA). Tamaño de blanco: diámetro < 37,5 mm hasta 180 °C,mdiámetro < 25 mm hasta 300 °C, diámetro < 20 mm hasta 960 °C y diámetro < 25 mm hasta 1100 °C | Método interno basado en CEM TH-002 | TH-PRC-7234-030-INTA | 8 mm ≤ l ≤ 14 mm - 50 °C a< - 40 °C - 40 °C a 40 °C >40 °C a 180 °C >180 °C a < 300 °C 300 °C a 650 °C >650 °C a 960 °C 3 mm ≤ λ ≤ 5 mm - 20 °C a 40 °C λ = 1,6 mm 300 °C a 650 °C >650 °C a 960 °C λ = 0,96 mm 600 °C a 960 °C >960 °C a 1100 °C | 8 mm ≤ l ≤ 14 mm 1,5 °C 1,0 °C 1,5 °C 3,0 °C 1,5 °C 2,0 °C 3 mm ≤ λ ≤ 5 mm 1,0 °C λ = 1,6 mm 1,5 °C 2,0 °C λ = 0,96 mm 2,0 °C 3,0 °C | Campus INTA
Temperatura | Termómetros de resistencia de Pt | Método interno basado en EIT90 | TH-PRC-7234-000-INTA | Punto triple del Ar (- 189,3442 °C) Punto triple del Hg (- 38,8344 °C) Punto triple del agua (0,01 °C) Punto de fusión del Ga (29,7646 °C) Punto de solidificación del In (156,5985 °C) Punto de solidificación del Sn (231,928 °C) Punto de solidificación del Zn (419,527 °C) Punto de solidificación del Al (660,323 °C) | 0,0030 °C 0,0020 °C 0,0010 °C 0,0020 °C 0,0025 °C 0,0030 °C 0,0030 °C 0,011 °C | Campus INTA
Temperatura | Termómetros de resistencia de Pt | Método interno basado en CEM TH-005 | TH-PRC-5020-017-INTA | Punto triple del Ar (- 189,3442 °C) Punto triple del Hg (- 38,8344 °C) Punto de fusión del Ga (29,7646 °C) Punto de solidificación del In (156,5985 °C) Punto de solidificación del Sn (231,928 °C) Punto de solidificación del Zn (419,527 °C) Punto de solidificación del Al (660,323 °C) | 0,0050 °C 0,0050 °C 0,0050 °C 0,0050 °C 0,0060 °C 0,0075 °C 0,014 °C | Campus INTA
Temperatura | Termómetros de resistencia de Pt y termómetros de lectura directa con sensor de resistencia termométrica (salidas analógicas con márgenes nominales de - 10 V a +10 V y de 0 mA a 20 mA) | Métodos internos basados en CEM TH-005 y CEM TH-001 | TH-PRC-5020-017-INTA y TH-PRC-5020-020-INTA | Punto de ebullición del N (- 196 °C) - 190 °C a < - 20 °C - 20 °C a 100 °C >100 °C a 290 °C >290 °C a 660 °C | 0,005 °C 0,020 °C 0,010 °C 0,020 °C 0,030 °C | Campus INTA
Temperatura | Termopares de metal noble | Método interno basado en CEM TH-003 y EIT90 | TH-PRC-7234-009-INTA | Punto de solidificación del Sn (231,928 °C) Punto de solidificación del Zn (419,527 °C) Punto de solidificación del Al (660,323 °C) Punto de solidificación del Ag (961,78 °C) Punto de solidificación del Cu (1084,62 °C) | 0,30 °C 0,30 °C 0,40 °C 0,40 °C 0,40 °C | Campus INTA
Temperatura | Termopares de metal noble y termómetros de lectura directa con sensor de termopar de metal noble (salidas analógicas con márgenes nominales de - 10 V a +10 V y de 0 mA a 20 mA) | Métodos internos basados en CEM TH-003 y CEM TH-001 | TH-PRC-5020-018-INTA y TH-PRC-5020-020-INTA | 0 °C a 550 °C >550 °C a 1100 °C | 0,40 °C 1,0 °C | Campus INTA
Temperatura | Termopares de metales comunes y termómetros de lectura directa con sensor de termopar de metal común (salidas analógicas con márgenes nominales de - 10 V a +10 V y de 0 mA a 20 mA) | Método interno basado en CEM TH-003 y CEM TH-001 | TH-PRC-5020-018-INTA y TH-PRC-5020-020-INTA | Punto de ebullición del N (- 196 °C) - 190 °C a< - 40 °C - 40 °C a< 0 °C 0 °C a 30 °C > 30 °C a 130 °C > 130 °C a 550 °C > 550 °C a 1100 °C | 0,50 °C 0,50 °C 0,20 °C 0,070 °C 0,20 °C 0,50 °C 1,5 °C | Campus INTA
Temperatura. Temperatura en aire | Termómetros de lectura directa con sensor de resistencia y transmisores de temperatura (salidas analógicas con márgenes nominales de - 10 V a +10 V y de 0 mA a 20 mA) y termómetros de resistencia de platino | Método interno basado en CEM TH-007 | TH-PRC-5020-102-INTA | - 70 °C a < - 40 °C - 40 °C a< 1 °C 1 °C a 10 °C > 10 °C a 69 °C > 69 °C a 100 °C > 100 °C a 150 °C | 0,15 °C 0,09 °C 0,07 °C 0,05 °C 0,10 °C 0,15 °C | Campus INTA
Temperatura | Termómetros de resistencia de Pt y termómetros de lectura directa con sensor de resistencia termométrica (salidas analógicas con márgenes nominales de - 10 V a +10 V y de 0 mA a 20 mA) | Método interno basado en CEM TH-005 y CEM TH-001 | TH-PRC-5020-031-INTA | Punto de ebullición del N (- 196 °C) - 95 °C a 290 °C > 290 °C a 550 °C | 0,050 °C 0,050 °C 0,50 °C | In situ
Temperatura | Termopares de metal noble y termómetros de lectura directa con sensor de termopar de metal noble (salidas analógicas con márgenes nominales de - 10 V a +10 V y de 0 mA a 20 mA) | Método interno basado en CEM TH-005 y CEM TH-001 | TH-PRC-5020-031-INTA | - 60 °C a 550 °C > 550 °C a 1100 °C | 1,0 °C 2,0 °C | In situ
Temperatura | Termopares de metales comunes y termómetros de lectura directa con sensor de termopar de metal común (salidas analógicas con márgenes nominales de - 10 V a +10 V y de 0 mA a 20 mA) | Método interno basado en CEM TH-005 y CEM TH-001 | TH-PRC-5020-031-INTA | Punto de ebullición del N (- 196 °C) - 95 °C a 290 °C > 290 °C a 550 °C > 550 °C a 1100 °C | 0,50 °C 0,50 °C 0,70 °C 2,0 °C | In situ
Temperatura. Caracterización de autoclaves de esterilización | Estudio de estabilidad de temperatura (las incertidumbres corresponden a medidas realizadas sin carga) | Método interno basado en UNE-EN ISO 17665-1 y UNE-CEN ISO/TS 17665-2 EX | TH-PRC-7234-040-INTA | 20 °C a 150 °C | 0,10 °C | In situ
Temperatura. Caracterización de autoclaves de esterilización | Estudio de indicación de temperatura (las incertidumbres corresponden a medidas realizadas sin carga) | Método interno basado en UNE-EN ISO 17665-1 y UNE-CEN ISO/TS 17665-2 EX | TH-PRC-7234-040-INTA | 20 °C a 150 °C | 0,40 °C | In situ
Temperatura. Caracterización de autoclaves de esterilización | Estudio de uniformidad de temperatura (las incertidumbres corresponden a medidas realizadas sin carga) | Método interno basado en UNE-EN ISO 17665-1 y UNE-CEN ISO/TS 17665-2 EX | TH-PRC-7234-040-INTA | 20 °C a 150 °C | 0,20 °C | In situ
Temperatura. Caracterización de autoclaves distintos de esterilización | Estudio de estabilidad de temperatura (las incertidumbres corresponden a medidas realizadas sin carga) | Métodos internos basado en EURAMET Calibration Guide No. 20 | TH-PRC-7234-039-INTA y TH-ITE-7234-014-INTA | 100 °C a 130 °C > 130 °C a 550 °C | 0,10 °C 0,30 °C | In situ
Temperatura. Caracterización de autoclaves distintos de esterilización | Estudio de indicación de temperatura (las incertidumbres corresponden a medidas realizadas sin carga) | Métodos internos basado en EURAMET Calibration Guide No. 20 | TH-PRC-7234-039-INTA y TH-ITE-7234-014-INTA | 100 °C a 130 °C > 130 °C a 550 °C | 0,40 °C 1,2 °C | In situ
Temperatura. Caracterización de autoclaves distintos de esterilización | Estudio de uniformidad de temperatura (las incertidumbres corresponden a medidas realizadas sin carga) | Métodos internos basado en EURAMET Calibration Guide No. 20 | TH-PRC-7234-039-INTA y TH-ITE-7234-014-INTA | 100 °C a 130 °C > 130 °C a 550 °C | 0,20 °C 0,80 °C | In situ
Temperatura. Caracterización de baños de temperatura de líquido | Estudio de estabilidad de temperatura (las incertidumbres corresponden a medidas realizadas sin carga) | Método interno basado en EURAMET Calibration Guide No. 20 | TH-PRC-7234-039-INTA | -80 °C a 550 °C | 0,020 °C | In situ
Temperatura. Caracterización de baños de temperatura de líquido | Estudio de indicación de temperatura (las incertidumbres corresponden a medidas realizadas sin carga) | Método interno basado en EURAMET Calibration Guide No. 20 | TH-PRC-7234-039-INTA | -80 °C a 550 °C | 0,080 °C | In situ
Temperatura. Caracterización de baños de temperatura de líquido | Estudio de uniformidad de temperatura (las incertidumbres corresponden a medidas realizadas sin carga) | Método interno basado en EURAMET Calibration Guide No. 20 | TH-PRC-7234-039-INTA | -80 °C a 550 °C | 0,050 °C | In situ
Temperatura. Caracterización de cámaras climáticas | Estudio de estabilidad de temperatura (las incertidumbres corresponden a medidas realizadas sin carga) | Método interno basado en EURAMET Calibration Guide No. 20 | TH-PRC-7234-039-INTA | -80 °C a 180 °C | 0,10 °C | In situ
Temperatura. Caracterización de cámaras climáticas | Estudio de indicación de temperatura (las incertidumbres corresponden a medidas realizadas sin carga) | Método interno basado en EURAMET Calibration Guide No. 20 | TH-PRC-7234-039-INTA | -80 °C a 180 °C | 0,30 °C | In situ
Temperatura. Caracterización de cámaras climáticas | Estudio de uniformidad de temperatura (las incertidumbres corresponden a medidas realizadas sin carga) | Método interno basado en EURAMET Calibration Guide No. 20 | TH-PRC-7234-039-INTA | -80 °C a 180 °C | 0,20 °C | In situ
Temperatura. Caracterización de cámaras climáticas y cámaras asociadas a generadores de humedad | Estudio de estabilidad de temperatura (las incertidumbres corresponden a medidas realizadas sin carga) | Métodos internos basado en EURAMET Calibration Guide No. 20 | TH-PRC-7234-103-INTA y TH-PRC-7234-105-INTA | -70 °C a < 1 °C 1 °C a 69 °C >69 °C a 150 °C | 0,030 °C 0,015 °C 0,030 °C | In situ
Temperatura. Caracterización de cámaras climáticas y cámaras asociadas a generadores de humedad | Estudio de indicación de temperatura (las incertidumbres corresponden a medidas realizadas sin carga) | Métodos internos basado en EURAMET Calibration Guide No. 20 | TH-PRC-7234-103-INTA y TH-PRC-7234-105-INTA | -70 °C a < 1 °C 1 °C a 69 °C >69 °C a 100 °C >100 °C a 150 °C | 0,20 °C 0,15 °C 0,20 °C 0,30 °C | In situ
Temperatura. Caracterización de cámaras climáticas y cámaras asociadas a generadores de humedad | Estudio de uniformidad de temperatura (las incertidumbres corresponden a medidas realizadas sin carga) | Métodos internos basado en EURAMET Calibration Guide No. 20 | TH-PRC-7234-103-INTA y TH-PRC-7234-105-INTA | -70 °C a < 1 °C 1 °C a 69 °C > 69 °C a 150 °C | 0,080 °C 0,050 °C 0,080 °C | In situ
Temperatura. Caracterización de congeladores | Estudio de estabilidad de temperatura (las incertidumbres corresponden a medidas realizadas sin carga) | Método interno basado en EURAMET Calibration Guide No. 20 | TH-PRC-7234-039-INTA | -80 °C a -20 °C | 0,10 °C | In situ
Temperatura. Caracterización de congeladores | Estudio de indicación de temperatura (las incertidumbres corresponden a medidas realizadas sin carga) | Método interno basado en EURAMET Calibration Guide No. 20 | TH-PRC-7234-039-INTA | -80 °C a -20 °C | 0,30 °C | In situ
Temperatura. Caracterización de congeladores | Estudio de uniformidad de temperatura (las incertidumbres corresponden a medidas realizadas sin carga) | Método interno basado en EURAMET Calibration Guide No. 20 | TH-PRC-7234-039-INTA | -80 °C a -20 °C | 0,20 °C | In situ
Temperatura. Caracterización de estufas | Estudio de estabilidad de temperatura (las incertidumbres corresponden a medidas realizadas sin carga) | Método interno basado en EURAMET Calibration Guide No. 20 | TH-PRC-7234-039-INTA | 20 °C a 180 °C >180 °C a 290 °C | 0,10 °C 0,30 °C | In situ
Temperatura. Caracterización de estufas | Estudio de indicación de temperatura (las incertidumbres corresponden a medidas realizadas sin carga) | Método interno basado en EURAMET Calibration Guide No. 20 | TH-PRC-7234-039-INTA | 20 °C a 180 °C >180 °C a 290 °C | 0,30 °C 1,0 °C | In situ
Temperatura. Caracterización de estufas | Estudio de uniformidad de temperatura (las incertidumbres corresponden a medidas realizadas sin carga) | Método interno basado en EURAMET Calibration Guide No. 20 | TH-PRC-7234-039-INTA | 20 °C a 180 °C >180 °C a 290 °C | 0,20 °C 0,50 °C | In situ
Temperatura. Caracterización de hornos | Estudio de estabilidad de temperatura (las incertidumbres corresponden a medidas realizadas sin carga) | Método interno basado en EURAMET Calibration Guide No. 20 | TH-PRC-7234-039-INTA | 20 °C a 1100 °C | 1,0 °C | In situ
Temperatura. Caracterización de hornos | Estudio de indicación de temperatura (las incertidumbres corresponden a medidas realizadas sin carga) | Método interno basado en EURAMET Calibration Guide No. 20 | TH-PRC-7234-039-INTA | 20 °C a 1100 °C | 3,0 °C | In situ
Temperatura. Caracterización de hornos | Estudio de uniformidad de temperatura (las incertidumbres corresponden a medidas realizadas sin carga) | Método interno basado en EURAMET Calibration Guide No. 20 | TH-PRC-7234-039-INTA | 20 °C a 1100 °C | 2,0 °C | In situ
Temperatura. Caracterización de incubadores | Estudio de estabilidad de temperatura (las incertidumbres corresponden a medidas realizadas sin carga) | Método interno basado en EURAMET Calibration Guide No. 20 | TH-PRC-7234-039-INTA | 20 °C a 50 °C | 0,10 °C | In situ
Temperatura. Caracterización de incubadores | Estudio de indicación de temperatura (las incertidumbres corresponden a medidas realizadas sin carga) | Método interno basado en EURAMET Calibration Guide No. 20 | TH-PRC-7234-039-INTA | 20 °C a 50 °C | 0,30 °C | In situ
Temperatura. Caracterización de incubadores | Estudio de uniformidad de temperatura (las incertidumbres corresponden a medidas realizadas sin carga) | Método interno basado en EURAMET Calibration Guide No. 20 | TH-PRC-7234-039-INTA | 20 °C a 50 °C | 0,20 °C | In situ
Temperatura. Caracterización de instalaciones térmicas | Comprobación de la inercia térmica (las incertidumbres corresponden a medidas realizadas sin carga) | Métodos internos basado en EURAMET Calibration Guide No. 20 y AMS 2753 | TH-PRC-7234-039-INTA y TH-ITE-7234-015-INTA | N/A | N/A | In situ
Temperatura. Caracterización de instalaciones térmicas | Estudio de estabilidad de temperatura (las incertidumbres corresponden a medidas realizadas sin carga) | Métodos internos basado en EURAMET Calibration Guide No. 20 y AMS 2750 | TH-PRC-7234-039-INTA y TH-ITE-7234-015-INTA | - 196 °C a 130 °C >130 °C a 1100 °C | 0,10 °C 0,20 °C | In situ
Temperatura. Caracterización de instalaciones térmicas | Estudio de exactitud del sistema de medida (las incertidumbres corresponden a medidas realizadas sin carga) | Métodos internos basado en EURAMET Calibration Guide No. 20 y AMS 2750 | TH-PRC-7234-039-INTA y TH-ITE-7234-015-INTA | - 196 °C a 130 °C > 130 °C a 550 °C > 550 °C a 1100 °C | 0,60 °C 1,8 °C 3,6 °C | In situ
Temperatura. Caracterización de instalaciones térmicas | Estudio de uniformidad de temperatura (las incertidumbres corresponden a medidas realizadas sin carga) | Métodos internos basado en EURAMET Calibration Guide No. 20 y AMS 2750 | TH-PRC-7234-039-INTA y TH-ITE-7234-015-INTA | - 196 °C a 130 °C > 130 °C a 550 °C >550 °C a 1100 °C | 0,40 °C 1,2 °C | In situ
Temperatura. Caracterización de instalaciones térmicas | Medida de lapso de uniformidad (las incertidumbres corresponden a medidas realizadas sin carga) | Métodos internos basado en EURAMET Calibration Guide No. 20 y AMS 2752 | TH-PRC-7234-039-INTA y TH-ITE-7234-015-INTA | N/A | N/A | In situ
Temperatura. Caracterización de instalaciones térmicas | Medida del tiempo de recuperación (las incertidumbres corresponden a medidas realizadas sin carga) | Métodos internos basado en EURAMET Calibration Guide No. 20 y AMS 2754 | TH-PRC-7234-039-INTA y TH-ITE-7234-015-INTA | N/A | N/A | In situ
Temperatura. Caracterización de instalaciones térmicas | Medidas del tiempo de transferencia y del decremento térmico (las incertidumbres corresponden a medidas realizadas sin carga) | Métodos internos basado en EURAMET Calibration Guide No. 20 y AMS 2755 | TH-PRC-7234-039-INTA y TH-ITE-7234-015-INTA | N/A | N/A | In situ
Temperatura. Caracterización de instalaciones térmicas | Prueba de estabilidad (las incertidumbres corresponden a medidas realizadas sin carga) | Métodos internos basado en EURAMET Calibration Guide No. 20 y AMS 2751 | TH-PRC-7234-039-INTA y TH-ITE-7234-015-INTA | N/A | N/A | In situ
Temperatura. Caracterización de instalaciones térmicas | Prueba de radiación (las incertidumbres corresponden a medidas realizadas sin carga) | Métodos internos basado en EURAMET Calibration Guide No. 20 y AMS 2756 | TH-PRC-7234-039-INTA y TH-ITE-7234-015-INTA | - 196 °C a 1100 °C | N/A | In situ
Temperatura. Caracterización de refrigeradores | Estudio de estabilidad de temperatura (las incertidumbres corresponden a medidas realizadas sin carga) | Método interno basado en EURAMET Calibration Guide No. 20 | TH-PRC-7234-039-INTA | -20 °C a 20 °C | 0,10 °C | In situ
Temperatura. Caracterización de refrigeradores | Estudio de indicación de temperatura (las incertidumbres corresponden a medidas realizadas sin carga) | Método interno basado en EURAMET Calibration Guide No. 20 | TH-PRC-7234-039-INTA | -20 °C a 20 °C | 0,30 °C | In situ
Temperatura. Caracterización de refrigeradores | Estudio de uniformidad de temperatura (las incertidumbres corresponden a medidas realizadas sin carga) | Método interno basado en EURAMET Calibration Guide No. 20 | TH-PRC-7234-039-INTA | -20 °C a 20 °C | 0,20 °C | In situ
Temperatura. Caracterización de salas climáticas | Estudio de estabilidad de temperatura | Métodos internos basado en EURAMET Calibration Guide No. 20 | TH-PRC-7234-103-INTA y TH-PRC-7234-105-INTA | 15° C a 30 °C | 0,20 °C | In situ
Temperatura. Caracterización de salas climáticas | Estudio de indicación de temperatura | Métodos internos basado en EURAMET Calibration Guide No. 20 | TH-PRC-7234-103-INTA y TH-PRC-7234-105-INTA | 15 °C a 30 °C | 0,50 °C | In situ
Temperatura. Caracterización de salas climáticas | Estudio de uniformidad de temperatura | Métodos internos basado en EURAMET Calibration Guide No. 20 | TH-PRC-7234-103-INTA y TH-PRC-7234-105-INTA | 15 °C a 30 °C | 0,30 °C | In situ
Temperatura. Simulación eléctrica | Indicadores de temperatura con entrada para sensor de resistencia termométrica | Método interno basado en EURAMET cg-11 | TH-PRC-5020-037-INTA | - 200 °C a - 150 °C >150 °C a 850 °C | 0,05 °C 0,10 °C | In situ
Temperatura. Simulación eléctrica | Indicadores de temperatura con entrada para termopares de metales comunes | Método interno basado en EURAMET cg-11 | TH-PRC-5020-037-INTA | - 200 °C a < -50 °C - 50 °C a ≤ 1300 °C | 0,50 °C 0,25 °C | In situ
Temperatura. Simulación eléctrica | Indicadores de temperatura con entrada para termopares de platino | Método interno basado en EURAMET cg-11 | TH-PRC-5020-037-INTA | - 50 °C a 0 °C > 0 °C a 400 °C > 400 °C a 1700 °C | 1,2 °C 0,60 °C 0,50 °C | In situ
Temperatura. Temperatura en aire | Termómetros de lectura directa con sensor de resistencia (en cámaras de humedad relativa y salidas analógicas con márgenes nominales de - 10 V a +10 V y de 0 mA a 20 mA) | Método interno basado en CEM TH-007 | TH-PRC-5020-102-INTA | 1 °C a 15 °C >15 °C a 30 °C >30 °C a 69 °C | 0,15 °C 0,10 °C 0,15 °C | In situ